	Амперметр ЭA6101.5

Двухдиапа-зонный 

(50 Гц)

Амперметр                ЭA 6101.6
Двухдиапа-зонный 

(до 10 кГц)

Амперметр ЭA6101.10

Двухдиапа-зонный 

Перегрузоч-ный (50 Гц)

	1А

5А

5√3 А

	5, 10, 15,20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800  А

1.0 , 1., 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5 ; 8.0 …40 кА


	Включение через ТТ  1.0;

 5.0  или 5√3 А

[image: image1.png]






Класс точности 1.0 или 1.5 (по заказу)
[image: image2.png]


[image: image3.png]



ПРИБОРЫ ЩИТОВЫЕ АНАЛОГОВЫЕ (СТРЕЛОЧНЫЕ)

              ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЭА6101, ЭВ6101
              (технические условия ТУ  4223-002 - 39196097-2011)        
Амперметры ЭА6101, вольтметры ЭВ6101 щитовые аналоговые предназначены для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока. Приборы изготавливаются классов точности 1.0 или 1.5 ( в зависимости от заказа). 

Приборы сертифицированы. 

Свидетельство об утверждении типа средства измерения RU.C.34.004A №45950, номер в госреестре 49422-12. Срок действия до 2017 г.

Декларация о соответствии РОСС RU.AB.Д06511, срок действия до 2015 г.

По комплексу метрологических и эксплуатационных параметров приборы соответствуют требованиям ГОСТ 30012.1, ГОСТ 8711.   По безопасности эксплуатации приборы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52319.

Приборы по электромагнитной совместимости соответствуют требованиям   ГОСТ Р 51522, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.


Приборы имеют исполнения для включения через стандартный трансформатор тока (ТТ) с вторичным током 1, 5 или 5√3 или через трансформатор напряжения (ТН) с вторичным напряжением 100 или 100√3 В. Кроме того, вольтметры ЭВ6101 могут изготавливаться для работы с трансформаторами напряжения с вторичным напряжением   220 В или   380 В со шкалами по заказу потребителя.  


Рабочие условия применения приборов от минус 30ºС до 50ºС.          

Приборы ЭА6101, ЭВ6101 могут использоваться взамен Э365, Э377,  ЭА2258М, ЭВ2259М, ЭА2258М.10, Ц33М, Э42702, ЭА0702, Ц42702

Перечень исполнений приборов приведен в таблице 

Частотный диапазон измеряемых сигналов может быть 45-55 Гц или    45-55-10000 Гц. Приборы на частотный диапазон до 10000 Гц могут работать с ТТ или ТН типов  ТШЧЛ2 (50, 400, 1000, 2400 и 8000 Гц), ТФ1, ТФ2 (350...1200 Гц), с трансформаторами  высокочастотными серии ВОС (до 8 кГц) и др. По согласованию с потребителем приборы могут изготавливаться на другие частотные диапазоны (до 100 кГц).
Амперметры перегрузочные ЭА6101 могут изготавливаться с коэффициентом перегрузки Кп = 1.5; 2.0; 3.0; 5.0; 10.0 ( по заказу потребителя).

Двухдиапазонные  амперметры ЭА6101.5, ЭА6101.6 и ЭА6101.10 имеют на лицевой панели кнопку, с помощью которой осуществляется переход от основного диапазона измерения Хк к поддиапазону измерения 0.2Хк (начальный участок шкалы  расширяется  как показано на фото в таблице). Это позволяет измерять малые значения токов,  которые не могут быть отсчитаны на основной шкале, что  существенно расширяет диапазон измеряемых токов в сторону малых значений. Эти модификации приборов могут быть использованы взамен приборов ЭА2258М.10.

Конструкция этих исполнений приборов выполнена так, что переход от основной шкалы ( 0-5 А)  к вспомогательной  (0-1 А) осуществляется путем безразрывной  коммутации, т.е. при нажатии или отпускании кнопки входная цепь прибора  не разрывается. Это позволяет подключать прибор к вторичным обмоткам стандартных трансформаторов тока без опасения нарушить их нормальную работу.  Кроме того, прибор потребляет очень малую мощность от входной цепи, т.е практически не нагружает внешний измерительный трансформатор тока.
Такая конструкция прибора устраняет существенные недостатки широко распространенных приборов аналогичного назначения, у которых начальный участок шкалы ( примерно 25% от длины рабочей части шкалы) представляет собой зону нечувствительности прибора, в результате чего существенно ограничивается диапазон измеряемых  токов. У новых приборов, во-первых, основная шкала линейная и не имеет зоны нечувствительности на начальном участке, во-вторых, вспомогательная шкала позволяет расширить начальный участок основной шкалы на величину, равную 100 % длины основной шкалы. Наличие перегрузочного участка на основной шкале также расширяет диапазон измеряемых токов в сторону больших значений. Все это существенно расширяет диапазон измеряемых токов как в область малых, так и больших токов.

Аналогично выполнена шкала двухдиапазонных приборов ЭА6101.5 и ЭА6101.6, отличие состоит в том, что в этих приборах нет перегрузочного участка шкалы.

